GDP 3000操作手册

目    录

应用	3

单位 ppm，Vol.%	3

GPD3000操作要点	4

传感器重要信息	5

测量范围	5

GPD3000开机	5

零点	6

指示灯的开/关	6

电源	6

菜单功能	6

打开菜单	7

激活指示灯	7

开/关报警声	8

调整警报水平	8

调整对比度	8

调整气体类型	8

预备声音的设置	8

调整语言	9

结束菜单	9

错误信息	9

操作提示	10

一致性声明	11

检验单	12

使用条款	12

维修	12

警告	12

功能和损坏责任	12

附件	13

控制证书	13

技术数据	15

记录	16

# 应用

GPD 3000气体探测仪适用于对气体管道内外侧漏点的寻找及定位。

GPD 3000是我们多年来经验和最新技术的结晶。

通过GPD 3000简易操作的特点可使任何人进行对漏点的定位。

通过GPD 3000轻巧的设计使其成为所有管工和排障队伍的理想选择。可转动探头使对难于接近位置的测量成为可能

根据测量任务的不同，可以运用GPD 3000对各种不同气体进行准确显示，因为GPD 3000给您提供了对不同气体（甲烷、丙烷和氢）进行设置的可能性。

请考虑允许工作场所及所测量的气体的防爆等级

（参见《一致性声明》）

GPD 3000涵盖如下应用区域

| 气体类型 | 点火温度 （摄氏度） | 温度等级/气体组别 |
| --- | --- | --- |
| 丙酮 | 535 | T1/IIA |
| 乙烯 | 515 | T1/IIA |
| 甲烷 | 537 | T1/IIA |
| 丙烷 | 470 | T1/IIA |
| 氢气 | 560 | T1/IIC |

参见EN61779表A.1

重要：请注意每年的校准圆。

- 单位 ppm，Vol.%

所有下列单位如没有特别指明，都与甲烷（CH4）有关。天然气通常由不少于90%的甲烷组成。

ppm 是体积单位：

1 ppm = 1 cm3 100%的测量气体分布在1 m3的大气中

10 ppm = 10 cm3 100%的测量气体分布在1 m3的大气中

单位Vol.%：

0.1Vol.% = 1 dm3 100%的测量气体分布在1 m3的大气中

1Vol.% = 10 dm3 100%的测量气体分布在1 m3的大气中

换算因数：

| dm3 |  | cm3 |  | m3 |  | 升 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | = | 10 | = | 0.00001 | = | 1/100 |
| 0.1 | = | 100 | = | 0.0001 | = | 1/10 |
| 1 | = | 1000 | = | 0.001 | = | 1 |
| 10 | = | 10000 | = | 0.01 | = | 10 |
| 100 | = | 100000 | = | 0.1 | = | 100 |
| 1000 | = | 1000000 | = | 1 | = | 1000 |

| ppm |  | Vol.% |  | 1m3 大气甲烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | = | 0.0001 | = | 1 cm3 |
| 10 | = | 0.001 | = | 10 cm3 |
| 100 | = | 0.01 | = | 100 cm3 |
| 1.000 | = | 0.1 | = | 1 dm3 |
| 10.000 | = | 1 | = | 10 dm3 |
| 100.000 | = | 10 | = | 100 dm3 |
| 1.000.000 |  | 100 |  | 1 m3 |

探头

LED报警

LCD显示屏

LED预备

电池盒

（背面）

天鹅颈

开/关

零点按钮

- GPD3000操作要点

气体传感器

在探头里装有一个敏感的气体传感器, 可以对几乎任何可燃气体做出反映。仪器用甲烷进行标定，并在标定过程中计算出相应的丙烷和氢的含量。

为了确保仪器的高可靠性，应注意维护传感器的清洁与干燥， 否则可能会导致敏感度的下降，甚至导致传感器的彻底失灵。

气体传感器在储存较长时间后，其功能点会不精确。这是由于传感器表面受到污染（结合氧气），从而不可避免让其继续工作。因此，建议每两到三天，使用15分钟本设备。这样在每次使用的时候不必等待。预热时间结束测量信号指示，也许延续到4—5分钟。为了清除传感器上或者传感器盖内侧的尘土，应旋开传感器，使用压缩空气清理，如下图所示。

- 传感器重要信息

传感器对硫化氢（H2S）、硫氧化物（SOx）、氯（Cl2）、氯化氢（HCL）等气体环境浓度具有高度的腐蚀性。将会导致线路腐蚀、断路或者加热材料。

更重要的是，传感器不应探测碱性材料，盐水或者水。这会导致传感器的高漂移性能。（零点稳定性）传感器受潮结霜后将遭到破坏的危险！

- 测量范围

运用GPD3000可使您实现对各种不同气体进行设置。

但是GPD3000不能做为分析仪使用, 因为它对几乎所有可燃气体进行等量探测。

| 气体种类 | 测量范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0ppm – 2.5Vol% | 2.2Vol% 相应于 50%LEL |
| 丙烷 | 0ppm – 1.0Vol% | 50%LEL |
| 氢 | 0ppm – 2.0 Vol% | 50%LEL |

这种选择可对显示器进行不同气体的设置。如果是在天然气管道上工作，推荐设置在甲烷测量范围上进行测量。如果在输送丙烷或氢的管道上工作，选择相应的测量范围来进行测量。

根据浓度的增加，声音信号的频率会越来越高，直到达到测量极限时发出恒定的声音。

请在测量中注意甲烷和氢要比空气轻，总是向上升。对这些气体进行应测量被测管道或假定漏点的上部。

- GPD3000开机

一旦按开/关键打开仪器，GPD3000就开始进入预热阶段。传感器在预热阶段达到工作温度。在预热阶段，检查仪器各项功能。显示屏会显示可用传感器（PPM测量范围），LED灯（绿色和红色）交替发光。在设置气体类型之后，会显示语言和电池状态。

预备灯亮，预热阶段结束。在预备状态下，大约每二十秒钟就会响起一声短提示音，提示仪器可以测量。现在开始测量。

- 零点

一旦GPD3000准备就绪，预热阶段过后零点就会自动设置。这意味着GPD 3000会把周围的大气设定为零点。

在仪器开机状态下，可以通过手动按零点键设定零点，将目前测量值设定为零点了。

当GPD 3000测量低于设定零点以下的数值时，LED预备灯就会闪动提示。此时，GPD3000就会缓慢地对这种趋势进行反方向调节。也可以通过按零点键对零点进行手动设定。

GPD3000所接受的零点范围是有限的，这意味着不能通过按零点键的将浓度为1Vol%的气体归为零。

- 指示灯的开/关

短效功能

当菜单中指示灯的功能在显示为激活状态，就可通过按零点按键开关指示灯（直到听到信号声并有LICHT字样出现在显示屏上）。

如果指示灯的功能在菜单中没有显示为激活状态（JA），此功能就不能实现。

- 电源

请注意：电池或者蓄电池仅在爆炸危险区之外更换。

GPD3000 使用常规AA电池。可以使用电池或者可充电蓄电池。更换电池或者蓄电池，请使用提供的Allen 扳手打开电池盒。

电池持续时间长达10小时。

电池电量低的信息出现在显示屏上时，表示电池几乎没电，应予以更换。

由于操作时间相当短，请不要使用劣质电池或者蓄电池。

请注意：仅可使用制造商指定的电池或蓄电池。

使用其他类型的电池或者蓄电池时，防爆审批无效。

- 菜单功能

- 打开菜单

按下零点键知道听到均匀的振动声。放开零点键之后，显示屏会出现菜单的第一点。

轻触键将打开下一点，顺序如上图所示。

为了编辑菜单点，按下零点键超过3秒钟（直到听到信号声）。放开零点键后，可以通过按键成功打开其他可用功能。确认调整请再次长按键（超过3秒）。放开零点键后，可以自动进入下一个菜单点。

- 激活指示灯

设置“OFF”，  指示灯未激活

设置“ON”，指示灯激活

为了省电，指示灯在大约两分钟后熄灭。

- 开/关报警声

设置“OFF”：  没有警报声

设置“ON” ：  警报声激活

在超过设定的警报界限后，根据气体浓度的稀浓不同警报声的频率递升。

- 调整警报水平

警报水平可以在测量范围内任意调整。屏幕数字可以调整为0-9之间的任意数字。大约5秒钟后，下一个数字会闪动用于调整。

为了保存调整值，按零点键直到听见确定保存程序的声音。

- 调整对比度

显示屏对比度在25个点之间调整和保存。每次短按键，菜单提升一次对比度的值，达到最终值时，开始从零开始重新计数。

- 调整气体类型

在此菜单中您可将仪器设置切换到相应的气体。

- 预备声音的设置

设置“OFF”：     没有预备声

设置“ON”：     预备声激活

- 调整语言

可以在6中语言之间选择。当显示屏显示“LANGUA”字样时，可以通过长按键进入语言菜单。此时不同的语言在显示屏中。

可以通过按键在语言之间选择。通过长按键设定选用的语言。设定后设备回到主菜单界面。

- 结束菜单

长按：结束动能，回到测量操作界面。

- 错误信息

GPD 3000通过软件版本3.02或以上控制传感器。如果发生错误，显示屏出现“F30”字样，且红色LED灯亮。在这种情况下设备无法操作，可以关闭。请检查传感器安装是否正确。

传感器标识（“鼻子”）和电路板（白条）应安装在同样的位置。请注意传感器头不应接触电路板，以防短路。因此，不应将传感器在电路板上安装太深。

如果错误持续发生，设备需要联系部维修。

- 操作提示

监测天然气成分

此处显示如何监测输送天然气的管道。因为甲烷是天然气的主要成分之一，且甲烷比空气轻，检测应在管道上部实施。

测试丙烷成分

和甲烷相反，丙烷比空气重。因此，为了达到最佳测量结果，丙烷的测试应在管道的下面，如图所示。

- 合格证

77933 Lahr 德国

仪器类型： GDP 3000

适用欧洲规定：

EU-电磁兼容性指南（2004/108/EG）及ATEX（94/9/EG）

采用规定：

DVGW 规定G465-4：用于监测气体附件的气体探测器

DIN EN 61000-6-3：居住、商用和小商业区接口过渡

DIN EN 61000-6-2：产业区内接口抗阻

DIN EN60079-0 潜在爆炸气体电器，一般要求

DIN EN 60079-11潜在爆炸气体电器，固有安全i

X区域 1 2G

Ex ib IIC TI

ATEX Nb: SEV 04 ATEX 0143

在制造商许可之前，任何对本仪器的更改，此声明无效。

- 检验单

为了测试GDP 3000EX的功能和显示准确性，请联系获取检验单。

- 使用条款

请遵守操作手册！

为了正确使用本仪器，请阅读操作说明。

本仪器仅用于特定的目的。任何关于本仪器使用的规定，规则，法律或者其他法律条款，均给予德国法律。本仪器遵守欧洲电磁兼容性指南。

- 维修

本仪器的维修仅限于制造商或者其授权的技术人员。仅使用SCHUTZ-MESSTECHNIC的零配件。

- 警告

本仪器自购买日起，质保期为12个月。如果拧坏按钮，此质保无效。

此质保不包括正常使用中损坏的材料（传感器和电池）。

- 功能和损坏责任

任何情况下，如果由未授权人员实施维修或者服务，或者本仪器未按照指定目标使用的，责任应归业主或者操作人员。

传感器头不应受潮或者接触灰尘，否则会毁坏传感器头。在此种情况下 ，质保应无效。

本仪器不应用于评估空气浓度，其唯一的功能是定位漏气。

- 附件

以下项目为GPDX的附件。

| 参考号 | 名称 |
| --- | --- |
| 232.010 | GasPen传感器保护罩 传感器头分离器 |
| 200.233 | 电池 AA（R6）电池1.5V |
| 201.186 | 抽气阀 GasPen带测试罩抽气阀 |
| 200.609 | 带校准气铝制筒 1升 1 Vol% CH4 |
| 200.610 | 带校准气铝制筒 1升12bar 2,2 Vol% CH4 |

- 防爆控制证书

（1）EC型检验证书

（2）用于可能爆炸的气体设备或者保护系统-Directive 94/9/EC

（3）检验证书编号

SEV 04 ATEX 0143

（4）设备    气体探测器，类型  GasPen 2 GasPen light，GasPen digital

压力测试设备，类型 P-Pen VR-Pen  HP-Pen

（5）设备及任何可接受的变化在此证书计划中详述，且有专门文件参考。

（6）Electrosuisse SEV作为公告机构 1258号，根据1994年3月24日《欧洲委员会指令》第九款(94/9/EC)，兹证明此设备符合设计和施工的主要健康和安全要求，或符合《欧洲委员会指令》附录二所述的在易爆空气中使用的防护系统。

其检测结果记录在保密报告中，编号04-1K-0011.02，包括 延伸01-延伸05

（7）经确认符合下述主要的健康和安全要求：

EN1127-1：2007  EN 60079-0：2005

EN60079-1：2007  EN 60079-11：2007

（8）如果在证书编号后面有标志《X》，表示该设备或者防护系统遵守本证书规定的安全使用特殊条件。

（9）此检验证书仅作为与符合94/9/EC指令设计和施工的具体设备有关，此指令要求更进一步用于制造工艺和设备市场的出售。

（10）设备标识应包括以下：

| Electrosuisse 颁证机构 ATEX Martin Pluss 产品证书 |  | Fehraltorf 2010-01-08 更换证书时间 2006-10-30 延伸 5：标准升级 总3页第1页 |
| --- | --- | --- |

（11）附录

（12）EC型检验证书 SEV 04 ATEX 0143

（13）设备说明

下述设备具有相同的结构。

GasPen2, GasPen light和GasPen digital气体探测器为普通适用的气体探测器，用于探测气体泄露点。

P-Pen型和VR-Pen型，HP-Pen压力测量装备分别为普通使用的压力测量设备，用于测量气体管道压力，修正压力控制器，通过差异化压力测量气流等。

传感器设计为硅压阻技术的电阻电桥电路。

测量信号在设备内部处理后，在液晶屏上显示。

电池安装在集成设备壳中的电池盒中。

额定值

| GasPen2电源 | 为两节以下类型可充电电池串联 SANYO KR-1100 AAIJ UBatt≤3.3V |
| --- | --- |
| GasPen light、GasPen digital、P-Pen及VR-Pen和HP-Pen电源 | 为两节以下类型可充电电池串联 CAMELION LR6 及SANYO KR-1100AAU UBatt≤3.3V |

注：

- 根据RL94/9/EC（ATEX95）附录一，带有“Ex ib“保护类型的GasPen2，GasPen light和GasPen digital探测器为第II类设备，分组2G，根据RL 99/92/EC（ATEX137），可用于一、二区一级IIA，IIB，IIC类气体，在温度级别T1中，由于可燃性物质这些气体容易爆炸。

- 根据RL94/9/EC（ATEX95）附录一，防护类型为“Ex ib d”DE GasPen2为第II类设备，分组2G，根据RL99/92/EC(ATEX137)可用于一、二区及IIA，IIB和IIC类气体，在温度级别T1-T3中，由于可燃性物质这些气体容易爆炸。

- 根据RL94/9/EC（ATEX95）附录一，防护类型为“Ex ib d”的 P-Pen2，VR-Pen，HP-Pen压力测试装置为第II类设备，分组2G，根据RL99/92/EC(ATEX137)可用于一、二区及IIA，IIB和IIC类气体，在温度级别T1-T3中，由于可燃性物质这些气体容易爆炸。

EC型检验证书附录 SEV 04 ATEX 0143

- 允许环境温度范围为-20℃-+40℃

- 仅使用具体额定值电池。

- 警告信息（仅适用于GasPen 2）
(仅用湿毛巾清洁。)

- 使用或者安装，应满足EN 60079-14要求。

（16） 测试报告

04-1K-0011.02，包括 延伸01-05

（17）特殊要求：无

（18）基本健康和卫生要求

满足适用标准。

| Electrosuisse 颁证机构 ATEX Martin Pluss 产品证书 |  | Fehraltorf 2010-01-08 更换证书时间 2006-10-30 延伸 5：标准升级 总3页第3页 |
| --- | --- | --- |

- 技术数据

| 尺寸 | 约 25×45×140mm |
| --- | --- |
| 鹅颈管 | 约 180mm |
| 重量 | 约 200g（包括电池） |
| Ex标识 | 见《一致性声明》 |
| 电源 | 2节电池，Camelion Alcaline PLUS AA（供应） |
| 测量范围 | 0 ppm-2.5 Vol% |
| 公差 | 100ppm-50ppm+250ppm 20-50%rF - Vol%-250ppm+0.5Vol% 20-50%rF 1.0Vol%-0.2Vol%+0.5Vol%20-50%rF 2.2Vol%-0.3vol%+0.2vol%20-50%rF |
| 分辨率 | 从1ppm开始 |
| 操作时间 | 长达10小时 适用劣质电池或者充电电池，操作时间将会明显减少。 |
| 操作温度 | 0℃-+40℃ |
| 存储温度 | +10℃-+50℃ |

- 记录